## Sheet1
基本加点分類 | 番号 | 質問 | 解説 | 回答
再生処理
洗浄業務
必須 | 1 | 医療用洗浄剤を用いて、ラベル・カタログなどに記載された使用方法に沿って洗浄していますか？ | 使用方法とは、器具・器械への適合、洗浄器への適合、希釈率、温度、保管方法、使用期限などを含みます。 | 選択してください
| 2 | 洗浄までに時間がかかる場合に汚染物の乾燥固着を防止するための対策を行っていますか？ | 対策として、予備洗浄スプレー・凝固防止剤などのスプレー散布や浸漬などが挙げられます。 | 選択してください
必須 | 3 | 洗浄物の取り扱いについてメーカーの定める注意事項を確認していますか？ | 分解方法、水につけてはいけない箇所など、洗浄物固有の特徴に応じた取り扱いをメーカーに確認していることを指します。 | 選択してください
| 4 | 洗浄物ごとの洗浄工程を定め、作業者にわかりやすいようにマニュアルや掲示物などで周知されていますか？ | 洗浄物や洗浄剤の特性を考慮したうえで洗浄工程が選定され、その工程内容が周知されていることを指します。 | 選択してください
| 5 | 用手洗浄の洗浄・すすぎ方法が決められており、それに則って日常の洗浄を行っていますか？ | 用手の洗浄方法とは浸漬時間やブラッシング回数などを指し、すすぎ方法とはすすぎ方（流水・シャワーなど）やその時間を指します。 | 選択してください
| 6 | ブラシ等の洗浄用器具の選択方法や交換頻度を設定し、適切に管理できていますか？ | 洗浄物の材質や形状に合った器具を選択します。交換頻度は、一定の期間もしくは状態確認などで判断します。 | 選択してください
| 7 | 医療機器の洗浄用にデザインされた適切な洗浄器を使用していますか？ | 処理すべき洗浄物の種類や量など自施設の洗浄に必要な性能及び機能を有した洗浄器である必要があります。 | 選択してください
| 8 | 機械洗浄について、積載する際の条件が決められていますか？ | 条件とは、1バスケットに積載する量、ラック積載位置、最大積載量、最大負荷などを指します。 | 選択してください
必須 | 9 | 機械洗浄工程が正常に終了したことを記録紙、洗浄インジケーターなどで確認し、記録を保管していますか？ |  | 選択してください
| 10 | 洗浄器の修理およびメンテナンス記録は保管していますか？ |  | 選択してください
必須 | 11 | 適切に洗浄されたことを目視検査で確認していますか？ |  | 選択してください
組立業務
必須 | 12 | 器具・器械のメンテナンス、機能性チェックを行っていますか？ | メーカーが推奨するメンテナンス方法（例：ボックスロック部にメンテナンススプレーを撒布するなど）、正常に作動するかの機能性チェック（例：嚙み合わせや切れ味テストなど）を指します。 | 選択してください
| 13 | 異物や破損の有無を発見するための備えとして、作業テーブルに拡大鏡やルーペを用意してますか？ | 組織片や毛髪などの異物が紛れ込んでいないか、器具・器械に異変がないかなどを、目視で確認することを指します。 | 選択してください
必須 | 14 | 各包装材に対して、器具・器械との適合性や最大重量を確認した上で使用していますか？ | 包装材の取扱説明書を確認して、仕様や適合性の観点から適切に使用していることを指します。メーカーの仕様から外れる場合は妥当性の検証が必要です。 | 選択してください
必須 | 15 | 滅菌バッグを使用する際、メーカーの推奨に基づいてヒートシールの条件を設定していますか？ | 滅菌バッグの種類によって推奨の温度や時間が異なることがあります。 | 選択してください
加点 | 16 | 滅菌バッグのシール強度が十分なことを確認していますか？ | 包装のワーストケースにおいて無菌バリアシステムが維持されていることを検証します。確認方法として、引張試験、バーストテスト、レッドチェック、染料透過試験などが挙げられます。 | 選択してください
| 17 | 滅菌コンテナはメーカーの指示に従って再使用されていますか？ | ガスケットの点検・フィルター交換・洗浄などをメーカーが指定した頻度・手順で実施していることを指します。 | 選択してください
| 18 | 滅菌コンテナの不正開封の防止・発見の仕組みがありますか？ | 例：ロッキングフラップにインジケータ付きリードシールなどを差し込み開封したことを目視で確認できる仕組み、などを指します。 | 選択してください
| 19 | ラップ材のテープ固定はあらゆる方向から⾒えるように広範囲に渡って行っていますか？ | 3面に渡るように固定すると、剥がれにくく且つ視認性も向上します。 | 選択してください
| 20 | 包装材にロット番号および滅菌年月日、有効期限を表示していますか？ | ロット番号とは、いつ、どの滅菌サイクルで滅菌されたものであるかを特定できる情報のことを指します。有効期限とは、院内でルール化された各滅菌物の使用期限を指します。 | 選択してください
滅菌業務
必須 | 21 | 蒸気滅菌器を使用する前に、滅菌器ごとにボウィーディックテストを毎日実施していますか？ | テストパックなどを使用し合否判定を行います。試験の条件は134℃3.5分です。暖機運転後に実施します。重力置換式蒸気滅菌器には必要ありません。 | 選択してください
| 22 | 滅菌器に積載する際の条件が決められていますか？ | 条件とは、最大/最小の積載量、重量・包装形態を考慮したラックへの配置を指します。 | 選択してください
| 23 | 滅菌器の修理およびメンテナンス記録は保管していますか？ |  | 選択してください
蒸気滅菌のモニタリング
| 24 | 包装内部用化学的インジケータ（タイプ4, 5, 6）を包装材内部の滅菌剤が届きにくい場所に設置していますか？ | ガイドライン2021 14.4の規定に基づき、同14.1にて要求されるバリデーションを実施し妥当性が確認された包装については包装内部用CIの使用を除外できます。全ての包装について妥当性が検証されておりCIを使用していないという場合は該当なしを選択してください。 | 選択してください
必須 | 25 | 蒸気滅菌用に開発された生物学的インジケータを少なくとも1日1回以上、もしくは毎回使用していますか？ | パラメトリックリリースを採用している施設は「パラメトリックリリース」を選択してください。パラメトリックリリースとは、滅菌工程リリースの１つの手段です。滅菌工程における事前の検証結果に基づき、滅菌器の運転記録から合否を確認し次の工程に進むことを指します。この方法は合否判断にBIを使用しません。事前の検証とは、PQによるルール化された積載方法、滅菌物（包装含む）の組み合わせによる妥当性を確認することを指します。日常的には、PQで定めた各運転プログラムのパラメーターをモニタリングし、正常に終了した場合にSALが達成されたと解釈します。この方法は、本評価ツールの「蒸気滅菌のバリデーション」が全て適切に実施され、記録・保管がされていなければ採用すべきではありません。 | 選択してください
低温滅菌のモニタリング
| 26 | 包装内部用化学的インジケータ（タイプ4, 5, 6）を包装材内部の滅菌剤が届きにくい場所に設置していますか？ | ガイドライン2021 14.4の規定に基づき、同14.1にて要求されるバリデーションを実施し妥当性が確認された包装については包装内部用CIの使用を除外できます。全ての包装について妥当性が検証されておりCIを使用していないという場合は該当なしを選択してください。 | 選択してください
必須 | 27 | EOガス滅菌工程用に開発された生物学的インジケータを毎回使用していますか？ |  | 選択してください
必須 | 28 | 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程用に開発された生物学的インジケータを毎回使用していますか？ | ガイドライン2021では毎回に勧告が変わっていますが、猶予期間として本評価ツール第一版においてはガイドライン2015で勧告されていた1日1回以上も合格としています。 | 選択してください
必須 | 29 | 過酸化水素ガス低温滅菌工程用に開発された生物学的インジケータを毎回使用していますか？ | ガイドライン2021では毎回に勧告が変わっていますが、猶予期間として本評価ツール第一版においてはガイドライン2015で勧告されていた1日1回以上も合格としています。 | 選択してください
必須 | 30 | 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌（以下LTSF滅菌）工程用に開発された生物学的インジケータを毎回使用していますか？ | ガイドライン2021では毎回に勧告が変わっていますが、猶予期間として本評価ツール第一版においてはガイドライン2015で勧告されていた1日1回以上も合格としています。 | 選択してください
滅菌モニタリング（共通）
必須 | 31 | 生物学的インジケータは、未包装のまま使用するのではなく、各滅菌法で規定されたPCD内部に挿入，又は市販テストパックを使用していますか？ |  | 選択してください
| 32 | 同一滅菌器で複数のプログラムを利用している場合、プログラム毎に生物学的インジケータを使用していますか？ | プログラム毎とは、1台の滅菌器で異なる温度や時間（プログラム）を運転する場合、それぞれのプログラムに対して実施することを指します。 ガイドライン2021では全ての滅菌法において毎回の生物学的インジケータの使用が推奨されていますが、猶予期間として本質問を設けています。 | 選択してください
| 33 | インプラント（生体植え込み器具）を滅菌する工程については、生物学的インジケータを毎回使用し陰性結果を確認後に払い出していますか？ |  | 選択してください
必須 | 34 | 各滅菌サイクルにおいて、温度・圧力・時間などのパラメータが滅菌器の設定の範囲内であることを確認し記録していますか？ | 滅菌工程に必要な条件（例：高圧蒸気滅菌の場合は、温度・圧力・時間を指します）に到達したかを記録紙などで確認することを指します。 | 選択してください
必須 | 35 | 払い出しにあたり、滅菌物の目視検査、包装材のCI確認、および有効期限の確認を行っていますか？ |  | 選択してください
必須 | 36 | 滅菌不良などが生じた場合、供給先とリコール（回収など）のための協議を行う仕組み・手順がありますか？ |  | 選択してください
バリデーション
| 37 | バリデーションを実施するにあたり、病院職員が各項目を確認・承認していますか？ | 該当者は、第1種滅菌技師または第2種滅菌技士いずれかの資格を有していることが推奨されます。 | 選択してください
洗浄のバリデーション
加点 | 38 | 洗浄で使用する水の水質検査を行っていますか？ | 水の全硬度検査を指します。詳細は医療現場における滅菌保証のガイドライン2021を参照してください。 | 選択してください
| 39 | 洗浄器の主要なセンサーやタイマーの較正を年１回以上実施していますか？ | 計器類の精度を標準器と比べて正すことを指します。一般的に洗浄器メーカーに委託します。 | 選択してください
| 40 | IQ（据付時適格性確認） 導入時、洗浄器が正しく設置されたことを確認していますか？ |  | 選択してください
| 41 | OQ（運転時適格性確認） 導入時、メーカーが定めた仕様通りに洗浄器が動作したことを、確認していますか？ | 確認項目は洗浄器メーカーが定めた作業内容に加え、医療現場における滅菌保証のガイドライン2021を参照の上、洗浄器メーカーと協議し、必要な項目を依頼します。 | 選択してください
加点 | 42 | 機械洗浄におけるPQ（稼働性能適格性確認） 実際の洗浄物を積載した状態で、臨床使用された洗浄物の洗浄効果試験を実施し、基準を満たしていることを確認していますか？ | 洗浄効果試験では、洗浄しにくいと思われる洗浄物を選定することが重要です。 基準とは、洗浄物に残留するタンパク質が200µg/器械以下であることです。 | 選択してください
加点 | 43 | 洗浄物をその形状、材質、そして汚染特性などで分類し、その分類ごとに洗浄手順を定めていますか？ | 洗浄手順を定めるためには、分類ごとに洗浄効果試験を実施し、基準を満たしている必要があります。 | 選択してください
加点 | 44 | 洗浄工程、洗浄剤などに変更または新規採用があった際、洗浄効果試験を実施し、基準を満たしていることを確認していますか？ |  | 選択してください
加点 | 45 | 適格性の確認（再確認）として、年1回以上定期的に洗浄効果試験を実施していますか？ |  | 選択してください
蒸気滅菌のバリデーション
加点 | 46 | 蒸気の凝縮水の評価を滅菌器メーカー等に依頼し結果を確認していますか？ | 蒸気滅菌器缶内に供給される蒸気の凝縮水の採取・分析は、滅菌器メーカー等に依頼することが可能です。 | 選択してください
| 47 | 自施設での滅菌に必要な性能および滅菌サイクルを全て備えた滅菌器を使用していますか？ | 性能に関しては、自施設の滅菌物の滅菌条件を全て満たす必要があります。また、処理すべき滅菌物の種類や量などを考慮します。 | 選択してください
| 48 | 滅菌物をその特徴によって分類し、分類毎に滅菌処理の方法を決めていますか？ | 特徴とは、形状や構造、材質、重量、包装方法などを指します。詳細は医療現場における滅菌保証のガイドライン2015 5.1.3項を参照してください。 | 選択してください
| 49 | 滅菌器の主要なセンサーやタイマーの較正を年１回以上実施していますか？ |  | 選択してください
| 50 | IQ（据付時適格性確認） 導入時、滅菌器が正しく設置されたことを確認していますか？ |  | 選択してください
| 51 | OQ（運転時適格性確認） 導入時、メーカーが定めた仕様通りに滅菌器が動作したことを、確認していますか？ | 確認項目は滅菌器メーカーが定めた作業内容に加え、医療現場における滅菌保証のガイドラインを参照の上、滅菌器メーカーと協議し、必要な項目を依頼する必要があります。 | 選択してください
| 52 | OQ（運転時適格性確認） 空運転で庫内各所の温度分布測定を行っていますか？ | データロガーなどを用いて測定、確認することを指します。 | 選択してください
加点 | 53 | PQ(稼働性能適格性確認) 【データロガーを使用できる施設】 最も条件の悪い滅菌物の温度測定をデータロガーを用いておこない，滅菌条件の範囲内であることを確認していますか？併せて包装内部にBIを置き、既定の滅菌時間での菌の死滅を確認していますか？ | 最低温度部位（コールドスポット）に滅菌物を置き、積載最小負荷と積載最大負荷でそれぞれ評価します。自施設で実際に使用する滅菌物および滅菌条件を用いて行います。コールドスポットは、温度分布測定結果やメーカーからの情報提供により特定します。 | 選択してください
| 54 | PQ(稼働性能適格性確認) 【データロガーを使用できない施設】 最も条件の悪い滅菌物と同一包装内にBIを入れ、自施設の既定の滅菌時間の半分で処理し、菌の死滅を確認していますか？ | メーカーからの情報提供により特定した最低温度部位（コールドスポット）に滅菌物を置き、積載最小負荷と積載最大負荷でそれぞれ評価します。 最も条件の悪い滅菌物が複数ある場合は、それぞれの包装内部にBIを置きます。 No.53を実施している場合は、該当なしを選んでください。 | 選択してください
加点 | 55 | 滅菌物と滅菌工程の組み合わせが過去に検証したものと異なる、もしくは変更される場合、新たにPQを実施していますか？ |  | 選択してください
加点 | 56 | 適格性の確認（再確認）として、年1回以上定期的にPQを実施していますか？ |  | 選択してください
低温滅菌のバリデーション
| 57 | 滅菌剤の品質維持のために滅菌剤メーカーの指示通りに保管・管理していますか？ | 滅菌剤メーカーより安全データシート・添付文書等を入手し、品質維持のために指示通りに保管していることを指します。 | 選択してください
| 58 | 自施設での滅菌に必要な性能および滅菌サイクルを全て備えた滅菌器を使用していますか？ | 性能に関しては、自施設の滅菌物の滅菌条件を全て満たす必要があります。また、処理すべき滅菌物の種類や量などを考慮します。 | 選択してください
| 59 | 滅菌物をその特徴によって分類し、分類毎に滅菌処理の方法を決めていますか？ | 特徴とは、形状や構造、材質、重量、包装方法などを指します。詳細は医療現場における滅菌保証のガイドライン2015 5.1.3項を参照してください。 | 選択してください
| 60 | 滅菌器の主要なセンサーやタイマーの較正を年１回以上実施していますか？ |  | 選択してください
| 61 | IQ（据付時適格性確認） 導入時、滅菌器が正しく設置されたことを確認していますか？ |  | 選択してください
| 62 | OQ（運転時適格性確認） 導入時、メーカーが定めた仕様通りに滅菌器が動作したことを、確認していますか？ | 確認項目は滅菌器メーカーが定めた作業内容に加え、医療現場における滅菌保証のガイドラインを参照の上、滅菌器メーカーと協議し、必要な項目を依頼する必要があります。 | 選択してください
加点 | 63 | PQ(稼働性能適格性確認) 微生物学的PQ（EOガス、過酸化水素） 最も条件の悪い滅菌物と同一包装内にBIを入れ、自施設の既定の滅菌時間の半分で処理し、菌の死滅を確認していますか？ | 温度分布測定結果やメーカーからの情報提供により得られた最低温度部位（コールドスポット）に滅菌物を置き、積載最大負荷で評価します。 最も条件の悪い滅菌物が複数ある場合は、それぞれの包装内部にBIを置きます。 | 選択してください
加点 | 64 | PQ(稼働性能適格性確認) 微生物学的PQ（LTSF） 専用のPCD内にBIを入れ、既定の滅菌時間で処理し、菌の死滅を確認していますか？ | 積載は、施設で考えられる最大量で試験します。 専用のPCDについては、滅菌器メーカーに問い合わせてください。 | 選択してください
加点 | 65 | 滅菌物と滅菌工程の組み合わせが過去に検証したものと異なる、もしくは変更される場合、新たにPQを実施していますか？ |  | 選択してください
加点 | 66 | 適格性の確認（再確認）として、年1回以上定期的にPQを実施していますか？ |  | 選択してください
| 番号 | 質問 | 解説 | 回答
標準手順書評価ツール項目
標準手順書とは各項目についてマニュアル（随時見直しがおこなわれているもの）やチェックリスト等を含む手順を文章化したものです 以下の手順書はありますか？
回収
| 67 | 使用済みの再使用可能な器具・器械の回収手順書 | 使用した再使用可能な器具・器械を回収する際の感染防止の方法を指します。 | 選択してください
洗浄
| 68 | 個人防護用具の着脱方法 | 個人防護用具の着脱手順（イラストや画像を用いたもの）を指します。 | 選択してください
| 69 | 洗浄方法の選定 | 再使用可能な器具・器械の処理時に、洗浄剤の適合性等を含む洗浄方法を文章化しておくことを指します。 | 選択してください
加点 | 70 | 用手洗浄 | 用手洗浄に必要な洗浄剤の選択や温度・時間・洗い方の方法等を指します。 | 選択してください
必須 | 71 | 洗浄器の日常点検事項（始業時・終了時を含む） | 保有している洗浄器の日常点検手順で、稼働前に必ず点検実施する事項を指します。 | 選択してください
| 72 | 保有するすべての洗浄器の操作 | ウォッシャーディスインフェクターや超音波洗浄器等を操作する際の手順や専用ラックの使用方法を指します。 | 選択してください
| 73 | 再使用可能な器具・器械の積載方法 | 洗浄器に積載する際に、洗浄しやすい積載方法や積載量を記した手順を指します 超音波洗浄器の場合は超音波効果が最大限影響する設置方法を指します。 | 選択してください
加点 | 74 | 超音波洗浄器のキャビテーションエネルギーの確認 | 超音波の発信を確認する手順や回数等を指します。 | 選択してください
組立
| 75 | 再使用可能な器具・器械の乾燥や清浄度の確認 | 再使用可能な器具・器械の乾燥を確認する方法や清浄度判定（目視判定方法など）を確認する手順を指します。 | 選択してください
| 76 | 再使用可能な器具・器械の機能性確認の方法 | 再使用可能な器具・器械の機能性確認（ラチェットテスト・切れ味テストなど）の方法を記した手順を指します。 | 選択してください
| 77 | バッグシーラー使用方法 | シーラー使用前の確認事項や注意事項を指します。 | 選択してください
| 78 | 滅菌バッグ使用について | 滅菌バッグの使用に際し、器具・器械の重さや使用するパックの大きさ等の手順を指します。 | 選択してください
| 79 | ラップ材使用について | ラップ材の使用に際し、ラップ材の選択基準や包装手順等を指します。 | 選択してください
| 80 | 滅菌コンテナ使用について | 滅菌コンテナの使用に際し、コンテナ自体の有効性の確認、器具・器械の重量や設置方法等を指します。 | 選択してください
滅菌
必須 | 81 | 滅菌器の日常点検事項（始業時・終了時を含む） | 保有している滅菌器の日常点検の手順を指します。 | 選択してください
| 82 | 保有する滅菌器の操作 | AC（フラッシュ滅菌器も含む）、EOG、LTSF、VHP等の各種滅菌器の操作方法を指します。ACについてはBDテストも含みます。運転から終了時の取出しまでを指します。 | 選択してください
加点 | 83 | 滅菌器への積載 | 滅菌剤の浸透や乾燥効率を考慮した積載手順を指します。 | 選択してください
必須 | 84 | 滅菌判定方法 | 滅菌効果判定（物理的パラメータ・CI・BIの使用方法など）の手順を指します。 | 選択してください
| 85 | リコール基準の手順書 | リコールの基準やリコール発生時の連絡方法、又回収等の手順を指します。 | 選択してください
保管（既滅菌エリア）
必須 | 86 | 滅菌物の保管について | 滅菌物の保管条件（温度や湿度・落下の破損等）や保管方法の手順を指します。 | 選択してください
| 87 | 滅菌物の供給手順書 | 滅菌物を供給するための手順でCI･数量等の確認方法、落下時や破損発見時の対策等を指します。 | 選択してください
その他
| 88 | 借用器械（LI）の取扱 | 借用器械の取扱い手順（引き受けや取り扱い、供給）を記した手順書を指します。 | 選択してください
| 89 | 各エリアの清掃 | 洗浄・組立・保管の各エリア別に清掃手順が作成されているかを指しています。 | 選択してください
加点 | 90 | 災害時の対応マニュアルについて | 各機器に影響を及ぼす火災や地震等の災害の各種対応マニュアルを指します。 | 選択してください
加点 | 91 | 針刺し時の対応マニュアルについて | メスや針等の危険物で刺入した場合の対応マニュアルを指します。 | 選択してください
| 番号 | 質問 | 解説 | 回答
他部署とのコミュニケーション
| 92 | 滅菌管理部門内でスタッフが定期的にミーティングを行っていますか？ | スタッフには委託業者も含みます | 選択してください
| 93 | 滅菌管理部門の長が出席するミーティングを部門内で定期的に行っていますか？
| 94 | 手術部と滅菌管理部門で定期的にミーティングを行っていますか？ |  | 選択してください
| 95 | 滅菌管理部門と滅菌物使用部門の間で医療機器の再生処理上の問題について相互解決の仕組みはありますか？ | 滅菌物使用部門とは、手術部・病棟・外来などを指します。 | 選択してください
| 96 | 滅菌管理部門が連携すべき会議・委員会に、滅菌管理部門の長又はその代理が出席していますか？ | 滅菌供給業務を安全に円滑に行うためには、感染対策や運営に関連する会議や委員会への出席、多くの部署の理解と連携が必要です。連携すべき会議・委員会とは、感染対策・ICT・リスクマネジメントや医療機器安全委員会・運営委員会などです。 | 選択してください
| 97 | 出席されている委員会をお答えください | 右欄に記入してください。
加点 | 98 | 病院長等の医療機関の管理者が滅菌管理部門へのラウンドもしくはコミュニケーションを取る機会はありますか？ |  | 選択してください
| 99 | 滅菌物使用部門に向けた、取り扱いマニュアル等の作成・配布がありますか？ |  | 選択してください
加点 | 100 | 滅菌管理部門が定期的に滅菌物使用部門をラウンドし器具・器械の管理等について適切に助言をしていますか？ |  | 選択してください
加点 | 101 | 滅菌物使用部門のスタッフが、滅菌物の取扱い方法や洗浄・滅菌について学ぶ場がありますか？ |  | 選択してください
他施設とのコミュニケーション
加点 | 102 | 他施設の滅菌管理部門と年1回以上の相互訪問等による洗浄滅菌に関する情報交換を行っていますか？ | 滅菌管理部門に医療機器学会や各地区研究会の委員/役員がいる場合は、左記情報交換を行っているものとします。 | 選択してください
加点 | 103 | 他医療施設との災害時の互助の仕組みはありますか？ |  | 選択してください
業務量の把握と適正人員
| 104 | 業務量を把握していますか？ | 業務量は、処理を行った個数・回数・時間などを組み合わせて算出します。 | 選択してください
| 105 | 業務量に対して、適正な人員を配置していますか？ | 過重労働とみなされる状態は適正な人員とはいえません。 | 選択してください
部門予算について
| 106 | スタッフの研修費や出張費が確保されていますか？ |  | 選択してください
再使用可能な器具・器械の管理について
| 107 | 滅菌管理部門で保有している再使用可能な器具・器械の数量や品目を把握していますか？ |  | 選択してください
| 108 | 再使用可能な器具・器械の破損や紛失状況を把握し、改善活動につなげていますか？ |  | 選択してください
| 109 | 診療科・部門毎に供給数量を記録していますか？ |  | 選択してください
| 110 | 再使用可能な器具・器械、装置（滅菌器や洗浄器など）の新規購入、保守点検の費用、ランニングコストに関する資料を保管（データ管理含む）していますか？ |  | 選択してください
| 111 | 個体管理や製品管理のための仕組みを導入していますか？ （仕組みとは、記録簿やトレーサビリティシステムを指します） |  | 選択してください
| 番号 | 質問 | 解説 | 回答
施設及び設備
| 112 | 滅菌管理部門の職員が休めるスペース（休憩室など）はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 113 | 滅菌管理部門に更衣室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 114 | 汚染エリアや清潔エリアはゾーニングされ動線管理されていますか？ |  | 選択してください
| 115 | 主な作業エリアは十分な採光や照度がありますか？ | 各作業エリアの照度（部屋の明るさ）を指します。労働安全衛生法によると精密な作業 300lx 以上という基準が存在しています。 | 選択してください
| 116 | 主な作業エリアは適切な温度に保つことができますか？ | 主な作業エリアとは、洗浄室・組立室・既滅菌室を指します。エリアごとで空調を調整するかを確認しています。 | 選択してください
| 117 | 高レベル消毒剤を使用する諸室に局所排気装置は設置されていますか？ | 過酢酸は空気より重いため局所排気装置は床面付近に設置することが推奨されています。 | 選択してください
| 118 | EOG警報機は取り付けていますか？ | EOガス滅菌器を保有している場合、ガス警報器が設置されているかを確認します。滅菌器を保有していない場合は該当なしを選択してください。 | 選択してください
評価項目は以上です。
以下は国内の現況を把握するための調査です。
| 番号 | 質問 | 解説 | 回答
施設及び設備に関する調査
| 119 | 滅菌管理部門に受付はありますか？ | 受付とは、病院職員やメーカーが訪れる場所を指します。 | 選択してください | m2
| 120 | 滅菌管理部門に部長室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 121 | 滅菌管理部門に師長室はありますか？ | 師長やマネジャーの諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 122 | 滅菌管理部門に副部長室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 123 | 滅菌管理部門に副師長室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 124 | 滅菌管理部門に管理者用の事務室/執務室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 125 | 滅菌管理部門ないしは共用部に会議室/研修室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします |  | 選択してください | m2
| 126 | 滅菌管理部門にトイレはありますか？ |  | 選択してください | m2
| 127 | 滅菌管理部門ないしは共用部にシャワー室はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 128 | 滅菌管理部門に汚染した器具・器械の回収室（エリア）はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 汚染した器具・器械を回収する諸室または汚染器具・器械を保管する諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 129 | 滅菌管理部門に洗浄室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 洗浄専用の諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 130 | 滅菌管理部門に組立/点検/包装室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 組立室とは、再使用可能な器具・器械の性能点検や包装をする諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 131 | 滅菌管理部門に滅菌室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 低温滅菌専用の諸室などを指します。 | 選択してください | m2
| 132 | 滅菌管理部門に既滅菌室/滅菌保管室/払出し室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 既滅菌物の保管庫などを指します。 | 選択してください | m2
| 133 | 滅菌管理部門に借用器械保管室はありますか？ ※面積は必須回答でお願いします | 借用器械（Loan Instrument）を保管する諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 134 | 滅菌管理部門に消耗品保管室はありますか？ | 滅菌包装材や洗浄剤などの消耗品を保管する諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 135 | 滅菌管理部門に書庫はありますか？ |  | 選択してください | m2
| 136 | 滅菌管理部門に清掃用具保管室はありますか？ | 清掃用具ロッカーではなく保管室を指します。 | 選択してください | m2
| 137 | 滅菌管理部門に廃棄物保管室はありますか？ | 廃棄物を一時保管する諸室を指します。 | 選択してください | m2
| 138 | 洗浄/消毒、セットの組立/点検/包装、滅菌保管、スタッフ更衣室用など用途の異なる部屋が厳密に分離されていますか？ |  | 選択してください
| 139 | 組立/点検/包装エリアから洗浄不良が発見された器具・器械を渡すためのパスルームやスペースはありますか？（包装エリアから洗浄エリアへ） |  | 選択してください
| 140 | ディスポ製品の受入、保管、供給のための搬送ルートはありますか？ |  | 選択してください
| 141 | セキュリティ対策は設けていますか？ | 滅菌管理部門外の従事者が部内諸室に入室する際、セキュリティカードなどのアクセス制限を設けているか回答してください。 | 選択してください
| 142 | 換気回数は20回／時以上行われていますか？ |  | 選択してください
| 143 | 組立/点検/包装エリアは陽圧換気で設計されていますか？ | 海外では組立エリアが陽圧であり、洗浄室及び既滅菌室は陰圧の設計になります。 | 選択してください
| 144 | 組立/点検/包装エリアの清浄度はISO 14644のクラス８以上を保っていますか？ | ISO 14644のクラス8とは米国連邦規格100,000を指します。 | 選択してください
| 145 | 床面は防水処理を施していますか？ | 床面に防水処理が施しているか確認をお願いします。 | 選択してください
| 146 | 床面は壁面と連続した局面処理を施していますか？ | 局面処理：Rコーナーを指します。 | 選択してください
| 147 | 病院の機能に応じたBCP対策を取られていますか？ | 事業継続計画とは、災害などの緊急事態が発生したときの対策を指します。 | 選択してください
| 148 | 停電時でも使用できる洗浄器（ウォッシャーディスインフェクターや超音波洗浄器など）はありますか？ | 停電の際、非常電源により使用が可能な洗浄器はありますか？ | 選択してください
| 149 | 停電時でも使用できる滅菌器（高圧蒸気滅菌器など）はありますか？ | 停電の際、非常電源により使用が可能な滅菌器はありますか？ | 選択してください
| 150 | 漏水検知器は取り付けていますか？ | 漏水の危険性が高いエリアに漏水検知器が設置されているかを確認します。 | 選択してください | 場所